RADYOTERAPİ UYGULAMALARININ YAPILDIĞI VE/VEYA SİMÜLASYON

CİHAZLARININ BULUNDUĞU ODALARIN ZIRHLANMASINA İLİŞKİN

MİMARİ PROJEDE BULUNMASI GEREKLİ HUSUSLAR

Ünitenin Ölçekli Mimari Projesinde Bulunması Gereken Bilgiler - Cihazın/kaynağın oda içerisindeki yerleşim durumu - Duvarların, taban ve tavanın yapı malzemelerinin cinsi (kurşun, beton, dolu tuğla, delikli tuğla vb.), kalınlığı (cm) ve yoğunluğu (g/cm3) - Birincil ve ikincil radyasyon demetinin yönlendirildiği alanlar ile izomerkezin yeri - Cihazın/kaynağın bulunduğu odanın bitişik alanları ile alt ve üst katların kullanım amacı ile günlük meşgul edilme süreleri Genel Hususlar - Cihazın/kaynağın bulunduğu oda; mesken, okul, işyeri gibi halkın kullandığı alanlara bitişik olmamalıdır. - Cihazın/kaynağın bulunduğu odada şaşırtma koridoru bulunmalı ve tek giriş kapısı olmalıdır. - Cihazın/kaynağın bulunduğu odadaki çivi, boru deliklerinin ve elektrik, havalandırma, ısıtma tesisatlarının, kumanda üniteleri ile cihazların bağlantı kablolarının zırhlama bütünlüğünü bozmamalıdır. - Enerjisi 10 MeV’in üzerinde olan hızlandırıcılarda kapı, oluşan nötronları durdurma özelliğine sahip parafin, polietilen vb. malzemeler ile kaplanmalıdır. - Cihazın/kaynağın bulunduğu odada havalandırma sistemi olmalıdır. - Oda boyutları; x-ışını cihazları için 20 m2'den, Co-60 cihazı için 25 m2'den ve hızlandırıcılar için 35 m2'den küçük olmamalıdır (bu alanlara şaşırtma koridoru, kumanda odası dâhil değildir).