# KURUL KARARI

Karar No: …..							Karar Tarihi:

95 sayılı Nükleer Düzenleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine istinaden;

Nükleer tesislere ilişkin faaliyetlerde kullanılacak her türlü metal, alaşım, döküm, dövme ve kaynak yüzeylerine yönelik gerçekleştirilen radyografik muayene uygulamalarının kalite, güvenlik ve uygunluğunun sağlanmasına yönelik gerekliliklerin 95 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendi ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine dayanılarak hazırlanan ve Ek’te yer alan Nükleer Tesisler İçin Radyografik Muayene Uygulamalarına İlişkin Karar uyarınca belirlenmesine karar verilmiştir.

NÜKLEER TESİSLER İÇİN RADYOGRAFİK MUAYENE UYGULAMALARINA İLİŞKİN KARAR TASLAĞI

## TANIMLAR

Bu Kararda geçen;

- Hata: Toplam boyutu, şekli, yönü, konumu veya özellikleri belirtilen kabul kriterlerini karşılamayan ve reddedilebilir olan bir veya daha fazla kusuru,

- Kuruluş: Bir nükleer tesis kurmak, işletmek veya işletmeden çıkarmak için Kuruma niyet bildiriminde bulunan, onay almak veya yetkilendirilmek üzere başvuran ya da yetkilendirilen ve düzenleyici kontrol kapsamında bulunan Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına göre kurulmuş tüzel kişiyi,

- Kurum: Nükleer Düzenleme Kurumunu,

- Kusur: Tahribatsız muayene ile tespit edilebilen ve kabul kriterlerine göre reddedilmesi gerekmeyen bozukluk veya süreksizliği,

- Muayene prosedürü: Tahribatsız muayene yönteminin adım adım uygulanışını içeren yazılı dokümantasyonunu,

- Radyasyon: İyonlaştırıcı radyasyonu,

- Süreksizlik: Bir malzemenin veya bileşenin fiziksel yapısında veya konfigürasyonunda kasıtlı veya kasıtsız bir kesinti yoluyla süreklilik veya uyum eksikliğini,

- Tahribatsız muayene: Malzemelere herhangi bir zarar vermeden malzeme yüzeyinde veya içinde meydana gelen süreksizlikleri belirlemek için kullanılan muayene yöntemlerini,

- Yüzey hazırlığı: Radyografik muayene öncesinde, yüzeydeki kir, yağ, boya ve diğer yabancı maddelerin uzaklaştırılması işlemini,

ifade eder.

## RADYOGRAFİK MUAYENELERE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER

- Radyografik muayenelere ilişkin bu Kararda belirlenen gerekliliklerin yerine getirilmesinde kısaltmalarıyla atıf yapılan standartların listesi Ek-1’de yer almaktadır. Kullanılan standartların güncel versiyonlarının kullanılması esastır.

- Radyografik muayenelerin başlangıcından bitimine kadar tüm aşamaları kapsayan, kullanılan yöntem, ışınım kaynağı, teçhizat, malzemeler ile kabul kriterlerini belirleyen ve TS EN ISO 13068-3, TS EN ISO 5579, TS EN ISO 17636-1, TS EN ISO 17636-2, GOST 7512, PNAE G-7-010, PNAE G-7-017, PNAE G-7-025, NP-105, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda uyumlu olan muayene prosedürleri, talimatlar ve/veya teknik kartlar hazırlanır. Radyografik muayeneler, belirlenen yazılı muayene prosedürlerine, talimatlara, teknik kartlara ve benzeri dokümanlardaki adımlara uygun olarak yapılır.

- Başka bir tahribatsız muayene yöntemi gerekli olması durumunda, birleşik tahribatsız muayene prosedürü oluşturulur.

- Radyografik muayene, metalik malzemelerin iç yapı süreksizliklerinin (hacimsel ve düzlemsel) tespiti amacıyla uygulanır. Kalınlık, yoğunluk ve ışın geçirgenliği gibi faktörler dikkate alınarak uygun kaynak ve teknik belirlenir.

- Radyografik muayene, muayene edilecek malzemelerin geometrisine ve malzeme cinsine bağlı olarak X-ışını cihazları veya radyoaktif kaynaklar ile yapılır.

- Kullanılacak radyografi yöntemi (filmli, bilgisayarlı, doğrudan dijital) ve teçhizat; muayene edilecek malzemelerin kalınlığı, çözünürlük ihtiyacı gibi ilgili standardın ve kalite gereklerinin doğrultusunda seçilir. Kullanılan sistemin sınıfı ve performans kriterleri TS EN ISO 5579, TS EN ISO 17636-1, TS EN ISO 17636-2, TS EN ISO 11699-1, PNAE G 7-017, GOST 7512, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda uygun olarak seçilir.

- Radyografik muayenede uygun kalite seviyesine sahip ve her türlü muayene koşuluna dayanıklı kaynak cihazları, filmler, kasetler, ekranlar, dijital görüntü plakaları ve dedektörler gibi teçhizat kullanılır. Teçhizat düzenli olarak kalibrasyona/doğrulamaya tabi tutulur, teçhizatın kalibrasyonu için izlenebilirlik sağlanır ve doğrulamaları periyodik olarak kontrol edilir.

- Radyografik muayene öncesinde, muayene prosedürlerinin gereksinimlerini karşılayacak şekilde döküm yüzeyleri ve kaynak dikişleri de dâhil olmak üzere muayene edilecek tüm yüzeyler temiz, kuru ve muayeneyi etkileyebilecek yüzey kaplamalarından arındırılmış hâle getirilir.

- Görüntüleme işlemleri sırasında kullanılacak görüntü kalite göstergeleri (tel tipi veya delikli tip) muayene edilecek malzemelerin kalınlığına ve geometriye uygun olarak seçilir.

- Radyografik muayene sırasında çevresel faktörlerin ve çalışma ortamının, muayenenin yapılacağı yüzeyin türüne ve muayene koşullarına uygun olması sağlanır. Sıcaklık, nem oranı ve ışık şiddeti gibi faktörlerin TS EN ISO 5579, TS EN ISO 17636-1, TS EN ISO 17636-2, PNAE G 7-017, GOST 7512, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standartta belirtilen limitler içinde olması sağlanır.

- Radyografik muayene işlemi sırasında radyasyon güvenliği ile ilgili ulusal mevzuat ve uluslararası radyasyon güvenliği standartlarına uygun önlemler alınır. Uygulama sadece radyasyondan korunma eğitimi almış ve yetkilendirilmiş personel tarafından yapılır.

- Kullanılan filmler, kasetler, kimyasallar ve dijital algılayıcılar çevre ve insan sağlığı açısından zararlı atık oluşumunu en aza indirecek şekilde seçilir.

## PERSONEL YETERLİĞİ

- Muayenenin uygun eğitim almış, yalnızca yetkili bir sertifikasyon kuruluşu tarafından belgelendirilmiş ve güncel sertifikaya sahip personel tarafından gerçekleştirilmesi sağlanır.

- Radyografik muayene personeli, TS EN ISO 9712, GOST R 50.05.11, SNT-TC-1A veya bunlara eşdeğer bir standarda uygun olarak;

- Radyografik muayene uygulaması için seviye 1, 2 veya 3,

- Radyografik muayene değerlendirmesi için seviye 2 veya 3,

- Radyografik muayene prosedürü -eğitim için seviye 3,

seviyelerini veya bunlara eşdeğer seviyeleri kapsayan sertifikasyona sahip olan personel arasından seçilir. Personel, muayene prosedürleri ve teçhizat kullanımı konusunda hazırlık eğitiminden geçirilir.

- Radyografik muayene personelinin sahip olduğu tüm eğitim, sınav ve sertifikasyon bilgileri dijital ortamda erişilebilir ve doğrulanabilir şekilde kayıt altına alınır ve gerektiğinde Kurumun erişimine açılır.

- Radyografik muayene personelinin yeterliği, teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı sınavlar ve iç veya dış denetimlerle değerlendirilir, ilgili vasıflandırma ve gözetim prosedürlerine göre personelin sertifikasyonunun devamlılığı sağlanır.

- Radyografik muayene personeli belgeli olduğu standardın şartlarına göre her yıl yetkili sağlık kuruluşlarında görsel keskinlik ve renk körlüğü testlerine tabi tutulur, sonuçlar imzalı olarak kayıt altına alınır ve bu testlerin sonucunda görsel keskinlik ve renk ayırma yeterliliğine sahip olmadığı belirlenen personel radyografik muayene uygulamakla görevlendirilemez.

- Radyografik muayene personeli, iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitim almış, kimyasal maddelerle çalışırken alması gereken önlemleri bilen ve radyasyondan korunma eğitimi almış personel arasından seçilir ve radyografik muayene uygulanırken personelin uygun koruyucu ekipmanları kullanması sağlanır.

- Kurum tarafından gerçekleştirilen denetim ve yerinde incelemeler kapsamında, radyografik muayene uygulamalarına ilişkin şüphe oluşması durumunda akredite bağımsız kuruluşlar tarafından radyografik muayenenin uygulanması Kuruluştan talep edilir ve bu talep Kuruluş tarafından gecikmeksizin karşılanır.

## UYGULAMA
Radyasyondan Korunma

- Radyografik muayene alanlarında çalışan personelin radyasyona maruz kalmasını önlemeye yönelik fiziksel, idari ve operasyonel güvenlik önlemleri alınır.

### Yüzey Hazırlığı

- Yüzey hazırlığı işlemi TS EN ISO 5579, TS EN ISO 17636-1, TS EN ISO 17636-2, PNAE G 7-017, GOST 7512, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda göre gerçekleştirilir.

- Muayene edilecek malzemelerin yüzeyleri, muayene sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek kir, yağ, pas, tufal, gres, boya ve diğer kirleticilerden tamamen arındırılır. Temizlik; kimyasal, mekanik, elektrokimyasal, ultrasonik veya bunların kombinasyonu olacak şekilde gerçekleştirilir. Yüzey temizliği gözle kontrolün yanı sıra beyaz bezle silme veya gerekirse yüzey pürüzlülük ölçümüyle doğrulanır.

- Kaplama tabakalarının veya yüzey kusurlarının ışının geçişini bozduğu veya görüntü kalitesini düşürdüğü durumlarda, kaplamanın tamamen veya kısmen kaldırılması sağlanır.

- Yüzeyin temizlenmesinin ardından, süreksizlikler içerisinde su veya çözücü kalmayacak şekilde kurutma işlemi yapılır. Yüzeyde hiçbir kimyasal kalıntı, nem veya kir bırakılmayacak şekilde temizleme işlemi tamamlanır.

### Radyografik görüntülerin tanımlanması

- Radyografik muayene sırasında elde edilen görüntüler, muayene edilecek malzeme ve muayene bölgesiyle ilişkilendirilecek şekilde açık ve kalıcı biçimde tanımlanır.

- Görüntü üzerine yerleştirilecek tanımlayıcı semboller, harfler, rakamlar veya barkodlar muayene edilen alanın dışında olacak şekilde, mümkünse görüntüleme alanı dışında ve görüntüde net şekilde görünür pozisyonda yer alacak şekilde konumlandırılır.

- Dijital radyografik sistemlerde, görüntü tanımlama bilgileri elektronik olarak gömülü şekilde dosya başlığına, veri etiketlerine veya parametre dosyasına eklenir.

- Her görüntü için yapılan tanımlama, muayene prosedürüne uygun biçimde ve muayene raporlarıyla tutarlı olarak yapılır.

- Tanımlama bilgileri görüntüye fiziksel olarak (film üzerine yerleştirilen kurşun harfler gibi) ya da dijital olarak (metadata, görüntü başlığı, dosya adı) eklenebilir. Her iki durumda da bilgiler silinmeyecek ve değiştirilemeyecek şekilde muhafaza edilir.

### Markalama

- Radyografik muayene sırasında elde edilen görüntülerin doğru konumlandırılabilmesi ve değerlendirme sürecinde karışıklık yaşanmaması için, muayene edilecek malzemelerin üzerine kalıcı markalamalar yapılır.

- Muayene edilecek malzeme özelliğinin ve/veya bakım şartlarının kalıcı markalamaya izin vermediği hâllerde konum planı, doğru şemalar veya fotoğraflar vasıtasıyla kayıt edilir.

- Markalamalar, sonradan değiştirilemeyecek ve görüntü değerlendirmesini zorlaştırmayacak şekilde yapılır.

### Görüntü veya Filmleri Üst Üste Bindirme

- Muayene edilecek bölge, birden fazla film veya dijital kare ile taranıyorsa, bu görüntüler arasında yeterli oranda üst üste binme sağlanır.

- Üst üste binen alanlar, görüntülerde açıkça görülebilecek şekilde işaretlenir veya yüksek yoğunluklu referans markalar (kurşun rakam, tel işaret vb.) kullanılarak doğrulanır.

- Dijital sistemlerde ardışık tarama yapılan alanlar arasında yeterli bindirme oranı sağlanır ve görüntü işleme yazılımı üzerinden doğrulama yapılır.

- Bindirme bölgelerinde görüntü kalitesinin düşmemesi için pozlama süreleri, dedektör konumları, ışın demeti geometrisi ve film yoğunluğu uyumu düzenlenir.

### Görüntü Kalite Göstergeleri

- Radyografik muayene sırasında, elde edilen görüntülerin kalite düzeyinin doğrulanması amacıyla uygun tipte görüntü kalite göstergeleri (IQI) kullanılır.

- Görüntü kalitesinin doğrulanması için TS EN ISO 19232-1, TS EN ISO 19232-2, TS EN ISO 19232-3, TS EN ISO 19232-4, TS EN ISO 19232-5, TS EN ISO 13068-3, PNAE G 7-017, GOST 7512, GOST R ISO 19232-1, GOST R ISO 19232-2, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda uyumlu görüntü kalite göstergeleri kullanılır.

- Kullanılacak görüntü kalite göstergeleri, muayene edilen malzeme ile aynı veya benzer türde belirlenir ve görüntülenen bölgede doğrudan veya en yakın konuma yerleştirilir.

- Her bir muayene görüntüsünde kullanılan görüntü kalite göstergelerinin tipi, konumu ve numarası kayıt altına alınır ve muayene raporunda belirtilir.

### Film Sistemler ve Ekranlar

- Filmli radyografik muayenede kullanılan film sistemleri, malzeme kalınlığına, beklenen kusur türüne ve istenen kalite seviyesine göre seçilir.

- Kullanılacak film sistemi, TS EN ISO 11699-1, TS EN ISO 11699-2, TS EN ISO 5579, GOST 7512, GOST R 11699-1, GOST R 11699-2, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda göre sınıflandırılır ve sistem duyarlılığı bu sınıflandırmaya uygun olarak belirlenir.

- Metal ekranlar kullanıldığında, vakum paketli filmler kullanılır veya filmle ekranlar arasında iyi bir temas sağlanması amacıyla basınç uygulanır.

- Muayenede hasarsız, nemden korunmuş ve raf ömrü geçmemiş film ve ekranlar kullanılır.

### Radyoskospik Dedektör Sistemlerinin Asgari Şartları

- Radyoskopik muayenede kullanılan dedektör sistemlerinin asgari teknik yeterlilikleri sağladığı doğrulanır ve sistem sınıfı açıkça tanımlanır.

- Sınıflandırma testleri, TS EN ISO 11699-1, TS EN ISO 13068-1, TS EN ISO 13068-2, GOST R 11699-1, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda uygun şekilde gerçekleştirilir.

- Yüksek çözünürlük gerektiren muayenelerde sistemin uzun dönem kararlılığı açısından yarı gölge parametresi periyodik olarak kontrol edilir.

### Görüntüleme cihazı

- Sistemin görüntüleme özellikleri, TS EN ISO 13068-1, TS EN ISO 13068-2, GOST R ISO 16371-1, GOST R ISO 16371-2 ile ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standartta tanımlanan terimlerle verilir.

- Görüntüleme cihazı, dedektörle elde edilen ham görüntülerin okunması, işlenmesi, görüntülenmesi ve saklanması işlevlerini yerine getiren birimlerden oluşur.

- Görüntüleme cihazı, sıcaklık, titreşim, toz, elektromanyetik girişim vb. dış ortam etkilerinden korunacak şekilde kurulur ve gerekirse özel muhafazalarla izole edilir.

- Görüntüleme cihazının kalibrasyonu, üretici talimatlarına uygun aralıklarla yapılır ve kalibrasyon kayıtları muhafaza edilir.

- Görüntüleme cihazı, sistem sınıflandırmasında esas alınan testleri (yarı gölge, homojenlik, bozulma vb.) etkileyebileceğinden, testlerde kullanılan cihazla muayenede kullanılan cihazın aynı özellikte olması gerekir.

### Görüntü verisi örnekleme

- Radyoskopik görüntüyü oluşturan elektronik sinyallerin içermiş olduğu optik gürültü, ekran üzerindeki foton sayısının artırılması veya sinyalin integrasyonu yoluyla azaltılır.

- Görüntü verisi örneklemesi sırasında, sinyal üzerinde ortalama alma veya integrasyon işlemleri uygulanır. Bu işlemler, görüntü kalitesi kabul edilebilir seviyeye ulaşana ya da yapılan ilave işlemlerin kaliteye katkı sağlamadığı gözlenene kadar sürdürülür.

- Örnekleme işlemi sırasında, sinyal-gürültü oranı sistem sınıfına uygun şekilde optimize edilir.

- Uygulanan örnekleme parametreleri, görüntü işleme prosedürlerinde tanımlanır, her muayenede standartlaştırılmış şekilde uygulanır ve izlenebilirlik açısından kayıt altına alınır.

### Görüntü işleme ve saklama

- Radyoskopik muayenede elde edilen görüntüler, ölçme işlemlerinden hemen sonra ham veri (işlenmemiş görüntü) formatında harici bir dijital ortamda saklanır. Saklama işlemi, verilerin bütünlüğünü ve tekrar erişilebilirliğini sağlayacak güvenli ortamda gerçekleştirilir.

- Görüntüleme cihazı, uzun süreli dijital arşivleme gerekliliklerini karşılayacak donanıma ve yazılım altyapısına sahip olur. Saklama süresi boyunca veriler değiştirilemez şekilde korunur.

- Radyografik görüntüler, süreksizliklerin daha iyi görünürlüğünü sağlamak amacıyla dijital görüntü işleme yöntemlerine tabi tutulur.

- İzin verilen görüntü işleme işlemleri; görüntü integrasyonu, kontrast ayarı ve parlaklık ayarı ile sınırlıdır.

- Radyografik görüntüler, hatanın görünürlüğünü arttırmak için gerekirse dijital görüntü işleme veya otomatik değerlendirme işlemine tabi tutulur.

### Görüntü inceleme koşulları

- Radyografik muayene sonucunda elde edilen filmli veya dijital görüntülerin değerlendirilmesi, uygun çevresel koşullarda ve yeterli optik donanıma sahip ortamlarda yapılır.

- Radyografi filmleri, TS EN ISO 5580, GOST ve ASME BPVC Bölüm V’e uygun ayarlanabilir bir aydınlatmaya sahip inceleme ekranları üzerinde bir karanlık odada incelenir.

- Dijital radyoskopik görüntüler, karanlık odadaki bir monitörde değerlendirilir.

### Radyografik Muayene ve Değerlendirme

- Radyografik muayene uygulandıktan sonra, süreksizliklerin muayene edilmesi ve değerlendirilmesi TS EN ISO 5579, TS EN ISO 17636-1, TS EN ISO 17636-2, PNAE G-7-010, PNAE G-7-017, PNAE G-7-025, NP-105, GOST R 50.05.07, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda göre gerçekleştirilir.

- Muayene sırasında süreksizliklerin daha iyi gözlemlenmesi amacıyla gerektiğinde optik veya dijital görüntüleme sistemleri kullanılır.

- Muayenenin herhangi bir sebepten dolayı tekrarlanması durumunda bütün muayene işlemi yüzey hazırlık sürecinden tekrar başlatılarak gerçekleştirilir.

### Kabul Kriterleri

- Muayene sırasında muayene edilen yüzeyde tespit edilen süreksizliklerin boyutu, konumu, yoğunluğu, şekli, derinliği ve sayısı değerlendirilir. Uygulamada kullanılan standartlar ile kabul kriterleri için kullanılan standartların aynı standart grubundan olması gerekir. Standartlarda kabul kriterlerinin bulunmaması durumunda, tasarımcı tarafından belirlenen kabul kriterleri kullanılır.

- Radyografik muayene sonuçlarına göre kaynaklı birleştirmeler için TS EN ISO 5817, TS EN ISO 10675-1, TS EN ISO 10675-2, TS EN ISO 10893-7, PNAE G-7-010, NP 105, OST 108.004.10, ASME BPVC Bölüm III, ASME BPVC Bölüm V, ASME BPVC Bölüm VIII, ASME BPVC Bölüm XI veya bunlara eşdeğer bir standarda uygun kabul kriterleri uygulanır.

- Radyografik muayene sonuçlarına göre döküm parçalar için TS EN 12681-1, TS EN 12681-2, PNAE G-7-025, NP 105, OST 108.004.10, ASME BPVC Bölüm III, ASME BPVC Bölüm V, ASME BPVC Bölüm VIII veya bunlara eşdeğer bir standarda uygun kabul kriterleri uygulanır.

- Radyografik muayene sonuçlarına göre dövme parçalar için TS EN 10228-1, PNAE G-7-010, NP 105, OST 108.004.10, ASME BPVC Bölüm II, ASME BPVC Bölüm III, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda uygun kabul kriterleri uygulanır.

- Radyografik muayene sonuçlarına göre boru hatları için TS EN ISO 10893-6, PNAE G-7-010, NP 105, OST 108.004.10, ASME BPVC Bölüm III, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda uygun kabul kriterleri uygulanır.

- Muayene edilen yüzeyde hata tespit edilmesi durumunda muayene parçası uygun etiketleme, işaretleme ve dokümantasyonla karantinaya alınır.

## RAPORLAMA VE ARŞİV

### Raporlama

- Radyografik muayene sonuçları rapor hazırlanarak kayıt altına alınır. Raporlar, muayenenin tamamlanmasından itibaren TS EN ISO 13068-3, TS EN ISO 5579, TS EN ISO 17636-1, TS EN ISO 17636-2, GOST 7512, PNAE G-7-010, PNAE G-7-017, PNAE G-7-025, NP-105, ASME BPVC Bölüm V veya bunlara eşdeğer bir standarda uygun olarak oluşturulur ve fiziksel raporlar standartta belirtilen süre boyunca muhafaza edilir.

- Radyografik muayene raporları asgari olarak aşağıdaki bilgileri içerir:

- Muayenenin gerçekleştirildiği yer, muayene tarihi, muayeneyi gerçekleştiren personelin sertifikasyon bilgileri ve ilgili yetkilendirmeleri.

- Muayene bölgesi, muayene kapsamı ve muayene yöntemi.

- Muayene edilen malzeme bilgisi ile yüzeyin türü ve boyutları.

- Kullanılan uygulama ve değerlendirme standartları, muayene talimatı ve değerlendirme kriterleri.

- Anma kalınlığı.

- Uygulanan radyografik teknik, muayene sınıfı ve gerekliyse sistem sınıfı (filmli/dijital).

- Kullanılan görüntü kalite göstergesi (IQI) tipi, konumu ve okunan değer, film yoğunluk değeri.

- Kullanılan markalama sistemi (uygulanmışsa).

- Test düzeneği açıklaması ve varsa film/dedektör konumlandırma planı.

- Işınım kaynağının türü, odak boyutu, aktivitesi veya tüp akımı/gerilimi.

- Kullanılan ekranlar, filtreler ve kolimatörler.

- Pozlama veya integrasyon süresi, odak-film/dedektör mesafesi ve uygulanan büyütme oranı.

- Film banyo yöntemi ve geliştirme koşulları (filmli sistemlerde).

- Film veya dedektör sistemi tanımı, kullanılan film türü (filmli sistemlerde).

- Görüntü işleme yöntemi ve şartnamesi (dijital sistemlerde).

- Görüntü veri formatı ve verilerin saklandığı dosya/dizin bilgileri.

- Muayene sonuçları ve varsa tespit edilen kusurların detaylı açıklama ve değerlendirmesi.

- Muayene edilen malzemenin kabul edilmiş veya reddedilmiş muayene alanlarının listesi.

- Muayene raporunda muayeneyi gerçekleştiren, muayeneyi değerlendiren ve onaylayan personel ve sertifikasyon bilgileri.

- Tespit edilen hataların muayene parçası üzerindeki konumlarının çizim ve/veya fotoğraf ile gösterimi.

- Bu dokümanda belirtilmeyen ancak muayene standardında raporlanması istenen diğer hususlar.

### Raporların Saklanması

- Kalite yönetim sistemi uyarıca; radyografik muayene raporları ile radyografik filmlerin hem fiziksel hem de dijital ortamda saklanması, düzenlenmesi, erişilebilir ve denetlenebilir olması sağlanır.

- Raporlar ve radyografik filmler, saklama süresi boyunca kalite yönetim sistemi uyarınca güvenli bir ortamda ve sadece erişim izni olan kişilerin erişimine açık olacak şekilde muhafaza edilir.

- Fiziksel raporlar, yangın, su baskını ve doğal afetlere karşı dayanıklı, izlenebilir ve iklim kontrollü ortamlarda saklanır.

- Radyografik testler sonucu oluşan radyografik filmler dijitalleştirilerek elektronik ortama aktarılır. Radyografik muayene raporları ile radyografik filmler, fiziksel saklanmasına ek olarak nükleer tesis düzenleyici kontrolden çıkarılana kadar dijital ortamda veri güvenliğini ve erişim denetimlerini sağlayacak şekilde saklanır.

- Dijital ortamda saklanan raporlar ve radyografik filmler, veri bütünlüğünü ve değiştirilemezliğini garanti eden sistemler aracılığıyla muhafaza edilir.

- Dijital raporlara ve radyografik filmlere yalnızca erişim izni olan kişilerin erişimi bulunur ve erişim kayıtları düzenli olarak izlenir.

- Dijital saklama ortamı, aşağıdaki teknik ve idari gerekliliklere uygun olarak tesis edilir:

- Dijital raporlar ve radyografik filmler için veri güvenliği önlemleri alınır, raporlar düzenli olarak yedeklenir, raporlara yetkisiz erişime karşı koruma sağlanır.

- Kullanıcıların erişim seviyeleri, görev ve sorumluluklarıyla uyumlu şekilde düzenlenir.

- Saklama sistemleri düzenli olarak güncellenir ve güvenlik açıklarına karşı denetlenir.

- Veri merkezleri veya bulut tabanlı saklama hizmetlerinin TS EN ISO/IEC 27001 standardına uygun olması sağlanır.

- Veri merkezleri veya bulut tabanlı saklama hizmetleri sağlayıcılarının TS EN 50600 standardı ve serilerine uygun olması sağlanır.

EK-1

RADYOGRAFİK MUAYENE UYGULAMALARINDA KULLANILACAK STANDARTLAR

- TS EN ISO 9712 “Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi”

- TS EN ISO 13068-1 “Tahribatsız muayene - Radyoskopik muayene - Bölüm 1: Görüntüleme özelliklerinin nicel ölçümü”

- TS EN ISO 13068-2 “Tahribatsız muayene - Radyoskopik muayene - Bölüm 2: görüntüleme cihazlarının uzun dönem kararlılık kontrolü”

- TS EN ISO 13068-3 “Tahribatsız muayene - Radyoskopik muayene - Bölüm 3 – X ve gama ışınlarıyla metalik malzemelerin radyoskopik muayenesi için genel kurallar”

- TS EN ISO 5579 “Tahribatsız muayene - Metalik malzemelerin x ve gama ışınlarıyla radyografik muayenesi - Genel kurallar”

- TS EN ISO 17636-1 “Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 1: Filmli X ve gama ışını teknikleri”

- TS EN ISO 17636-2 “Kaynak dikişlerinin tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene - Bölüm 2: Dijital dedektörler ile X ve gama ışını teknikleri”

- TS EN ISO 11699-1 “Tahribatsız muayene-Endüstriyel radyografik film bölüm 1: Endüstriyel radyografi için film sistemlerinin sınıflandırılması”

- TS EN ISO 11699-2 “Tahribatsız muayene - Endüstriyel radyografik filmler - Bölüm 2: Referans değerlerle film işlemenin kontrolü”

- TS EN ISO 19232-1 “Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - Kısım 1: Görüntü kalite göstergeleri (tel tipi) - Görüntü kalite değerinin tespiti”

- TS EN ISO 19232-2 “Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - Kısım 2: Görüntü kalite göstergeleri (kademeli/delik tipi) - Görüntü kalite değerinin tespiti”

- TS EN ISO 19232-3 “Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - bölüm 3:Görüntü kalite sınıfları”

- TS EN ISO 19232-4 “Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - Kısım 4: Görüntü kalite değerleri ve görüntü kalite çizelgelerinin deneyle değerlendirilmesi”

- TS EN ISO 19232-5 “Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - bölüm 5: Görüntü kalite göstergeleri (çift telli tip) - toplam görüntü yarı gölge değerinin tespiti”

- TS EN ISO 5580 “Tahribatsız muayene - Endüstriyel radyografik aydınlatıcılar - Asgari şartlar”

- TS EN ISO 5817 “Kaynak - Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımlarında ergitme kaynaklı (demet kaynağı hariç) birleştirmeler - Kusurlar için kalite seviyeleri”

- TS EN ISO 10675-1 “Kaynakların tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene için kabul seviyeleri - Bölüm 1: Çelik, nikel, titanyum ve bunların alaşımları”

- TS EN ISO 10675-2 “Kaynakların tahribatsız muayenesi - Radyografik muayene için kabul seviyeleri - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımları”

- TS EN ISO 10893-6 “Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 6: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin radyografik muayenesi”

- TS EN ISO 10893-7 “Çelik boruların tahribatsız muayenesi - Bölüm 7: Kusurların tespiti için kaynaklı çelik borularda kaynak dikişinin dijital radyografik muayenesi”

- TS EN ISO 12681-1 “Döküm - Radyografik muayene - Bölüm 1: Film teknikleri”

- TS EN 12681-2 “Döküm - Radyografik test - Bölüm 2: Dijital detektörlü teknikler”

- TS ISO/IEC 27001 “Bilgi Güvenliği, Siber Güvenlik ve Gizlilik Koruması - Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gereksinimler”

- GOST 7512 “Tahribatsız muayene. Kaynaklı bağlantılar. Radyografi Metodu”

- OST 108.004.10 “Nükleer Enerji Endüstrisi Ürünleri için Kalite Kontrol Programı”

- GOST R 50.05.07 “Nükleer enerji kullanımı için uygunluk değerlendirme sistemi. İnceleme şeklinde uygunluk değerlendirmesi. Birleştirilmiş prosedürler. Radyografik muayene”

- GOST R 50.05.11 “Nükleer enerji kullanımı için uygunluk değerlendirme sistemi. Metalin tahribatsız ve tahribatlı muayenelerinde personel. Gereklilikler ve yeterlilik prosedürü”

- GOST R ISO 19232-1 “Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - Kısım 1: Görüntü kalite göstergeleri (tel tipi) - Görüntü kalite değerinin tespiti”

- GOST R ISO 19232-2 “Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - Kısım 2: Görüntü kalite göstergeleri (kademeli/delik tipi) - Görüntü kalite değerinin tespiti”

- GOST R 11699-1 “Tahribatsız muayene-Endüstriyel radyografik film bölüm 1: Endüstriyel radyografi için film sistemlerinin sınıflandırılması”

- GOST R 11699-2 “Tahribatsız muayene - Endüstriyel radyografik filmler - Bölüm 2: Referans değerlerle film işlemenin kontrolü”

- GOST R ISO 16371-1 “Tahribatsız muayene - Depolama fosforlu görüntüleme plakaları ile endüstriyel bilgisayarlı radyografi”

- GOST R ISO 16371-2 “Tahribatsız muayene - Depolama fosforlu görüntüleme plakalı endüstriyel hesaplamalı radyografi - Bölüm 2: Genel X-ışınları ve gama ışınları kullanarak metalik malzemelerin testi için esaslar”

- PNAE G-7-010 “Nükleer Santrallerin Teçhizatı ve Boru Tesisatı Kaynak Bağlantıları ve Kaynak Kaplamaları Denetim Kuralları”

- PNAE G-7-017 “Ana malzemeler (yarı mamul malzemeler), kaynaklı bağlantılar ve nükleer enerji santrallerinin ekipman ve boru hatlarındaki kaynaklar için tek tip kontrol yöntemleri. Radyografik muayene.”

- PNAE G-7-025 “Nükleer santraller için çelik dökümler. Kontrol Kuralları”

- NP 105 “Atom enerjisi kullanımı alanında “imalat ve montaj sırasında nükleer santrallerin ekipman ve boru hatlarının metal kontrolüne ilişkin düzenlemeler”

- SNT-TC-1A “Tahribatsız Muayenede Personel Yeterliliği ve Belgelendirmesi”

- ASME BPVC Bölüm II “Malzemeler-Bölüm A-Demir Malzemelerin Özellikleri (2 Cilt)”

- ASME BPVC Bölüm III “Nükleer Santral Bileşenlerinin Yapımına İlişkin Kurallar-Altbölüm NCA-Bölüm 1 ve Bölüm 2 için Genel Gereklilikler”

- ASME BPVC Bölüm V “Tahribatsız Muayene”

- ASME BPVC Bölüm VIII “Basınçlı Kapların Yapım Kuralları Bölüm 1”

- ASME BPVC Bölüm XI “Nükleer Santral Bileşenlerinin Hizmet İçi Denetimine İlişkin Kurallar”